## SGC
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE
CODICE CIVAB:
CODICE CND:
CODICE UMDNS:
| Nome/Modello Commerciale | Dati identificativi dell'apparecchiatura
| Produttore | Dati identificativi dell'apparecchiatura
| Fornitore | Aggiudicatario delle fornitura oggetto della scheda
Numero iscrizione Repertorio dispositivi
data di produzione
data acquisizione
RISPOSTE: (precisare SI oppure NO descrizione e/o valore)
GENERATORE RADIOLOGICO:
▫ Ad alta frequenza con potenza utile massima non inferiore a 80 kW (indicare la potenza)
▫ Tensione di lavoro massima non inferiore a 150 kV (indicare la tensione)
▫ Esposimetro automatico per tecniche anatomicamente programmate, con tempo di esposizione minimo indicativamente non superiore a 1 ms e, comunque sia, più ridotti possibile (indicare)
▫ Automatismi atti ad assicurare una costante ed elevata qualità dell’immagine
COMPLESSO RADIOGENO:
▫ Anodo rotante ad alta velocità, almeno 9000 rpm, con potenza di carico adeguata alle caratteristiche del generatore
▫ Doppia macchia focale di dimensioni ridotte (indicativamente non superiore a 0,6 x 0,6 mm per il fuoco piccolo e 1,0 x 1,0 mm per il fuoco grande), specificare la potenza su ciascuna macchia focale e la dimensione delle stesse
▫ Elevata capacità termica anodica, almeno 750 kHU e di elevata capacità di dissipazione termica, (indicare)
▫ Sistema di centratura luminosa manuale e automatica, con dispositivo di visualizzazione della centratura, in funzione dell’esame
▫ Dosimetro integrato per la regolazione, la misura e la registrazione della dose erogata (di tipo DAP o tecnologia alternativa equivalente)
STATIVO PORTA – TUBO:
▫ Stativo pensile motorizzato di tipo telescopico, in grado di effettuare ampi movimenti nei tre assi: descrivere e specificare
▫ Struttura portante solida, stabile e compatta, realizzata con materiale costruttivo resistente a corrosione, usura e disinfezione
▫ Ampia corsa verticale: non inferiore a 180 cm, indicare
▫ In grado di effettuare ampie rotazioni sia sull’asse verticale sia su quello orizzontale, indicare
▫ Tempo di movimentazione il più rapido possibile
▫ Movimentazioni dello stativo attivabili sull’asse verticale motorizzati e attivabili da telecomando e servoassistiti durante lo spostamento manuale
▫ Elevato livello di automazione, con la possibilità di attivare più motori contemporaneamente (minimo 4): descrivere
▫ Dotato di sistema integrato di visualizzazione (display LCD touch screen) almeno della worklist, dei parametri di esposizione e geometrici e del tipo di esame in esecuzione
▫ Dotato di ergonomici comandi centralizzati con display luminoso riportante i principali paraetri di sistema (distanza fuoco – film, tecnica anatomica in uso, filtrazione selezionata) descrivere
▫ Dotato di maniglie ergonomiche (o dispositivi equivalenti), in grado di consentirne l’agevole movimentazione ed il posizionamento
▫ Dotato di sistemi di sicurezza, descrivere
▫ Visualizzazione dell’angolo di inclinazione del detettore wireless per limitare le ripetizioni
▫ Alta flessibilità nel posizionamento
STATIVO PORTA – DETETTORE:
▫ Stativo porta detettore a parete regolabile in altezza, indicare
▫ Struttura portante solida, stabile e compatta, realizzata con materiale costruttivo resistente a corrosione, usura e disinfezione
▫ Vano porta–detettore di dimensioni idonee per l’alloggiamento del detettore digitale, dotato di sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC) e di sistema di tracking automatico per l’allineamento, l’orientamento e la centratura del detettore al complesso radiogeno (indicare campi di misura per l’esposimetro automatico)
▫ Altezza minima del centro del detettore rispetto al pavimento non superiore a 35 cm
▫ Griglia antidiffusione inseribile e disinseribile automaticamente
▫ Possibilità di esecuzione di radiografie per diagnosi generali toraciche, di trauma e di pronto soccorso
▫ Possibilità di esecuzione di radiografie per diagnosi degli arti inferiori sotto carico
▫ Modalità di movimentazione manuale servo-assistita in grado di ridurre lo sforzo dell’operatore
▫ Dotato di maniglie ergonomiche (o dispositivi equivalenti), in grado di consentirne l’agevole movimentazione ed il posizionamento
▫ Dotato di detettore digitale flat pannel
DETETTORE DIGITALE:
▫ Sistema di formazione dell'immagine con detettore digitale ad installazione fissa (Flat Panel Detector) allo stato solido di ultima generazione, di limitato ingombro
▫ Dimensioni del sensore non inferiori a 43 x 43 cm
▫ Formato della matrice d’acquisizione non inferiore a 2000 x 2000 pixel
▫ Elevata risoluzione spaziale, con dimensioni ridotte dei pixel (non superiori a 150 µm)
▫ Elevato range dinamico e DQE
TAVOLO PORTA – PAZIENTE:
▫ Tavolo elevabile in altezza con movimenti motorizzati, tipo flottante, realizzato in materiale radiotrasparente a basso assorbimento RX (preferibilmente in fibra di carbonio), indicare la capacità di assorbimento delle radiazioni
▫ Lunghezza del tavolo porta-paziente radiologicamente utilizzabile indicativamente non inferiore a almeno 200 cm, indicare
▫ Altezza minima del piano porta–paziente rispetto al pavimento indicativamente non superiore a 55 cm, indicare
▫ Ampia escursione motorizzata del movimento verticale del piano, indicare
▫ In grado di supportare pazienti di elevato peso corporeo (capacità di carico complessiva del tavolo non inferiore a 220 Kg), indicare
▫ Ampia possibilità di accesso e posizionamento del paziente, adatto per manovre rianimatorie, indicare
▫ Utilizzabile con un detettore digitale flat pannel di formato almeno 35 x 43 cm
▫ Detettore inseribile nel tavolo e ricaricabile preferibilmente nei due sensi
▫ Comandi integrati sulla base del tavolo
SISTEMA DI ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E MEMORIZZAZIONE DIGITALE:
▫ Workstation ad alte prestazioni, con caratteristiche hardware in linea con i più recenti standard di mercato, idonea all’esecuzione contemporanea di acquisizione, visualizzazione ed elaborazione dell’immagine e dotata di memoria di massa di elevata capacità (indicare il numero di immagini memorizzabili alla risoluzione massima), con possibilità di: × Selezione della modalità di esame × Gestione della worklist × Visualizzazione dell’immagine acquisita × Visualizzazione della dose erogata
▫ Possibilità di memorizzare un elevato numero di protocolli operativi predefiniti in funzione del tipo d’esame/paziente
▫ Segnalazione errata impostazione parametri radiografici
▫ Consolle di comando dotata di display ad alta visibilità che consenta almeno delle seguenti funzioni di base: × Impostazione e visualizzazione dei parametri di lavoro e della tipologia di esame × Impostazione e visualizzazione dei parametri di posizionamento degli stativi e del tavolo
▫ Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni e impostazioni e gestione dei menù
▫ Dotazione dei più moderni software di ottimizzazione dell'immagine
▫ Ampia dotazione di moduli software per l’elaborazione digitale dell’immagine e per la refertazione degli esami
▫ Dotato di software di post-elaborazione che consenta la ricostruzione per arti inferiori e rachide in toto con grande campo di ripresa
▫ Dotato di interfaccia hardware e software per l’integrazione con il sistema RIS/PACS aziendale (EBIT) e sistema di stampa
▫ Dotato di sistemi per il controllo e l’ottimizzazione della dose erogata al paziente
▫ Dotato di masterizzatore CD-Rom
▫ Dotato di interfaccia di connessione DICOM verso sistemi RIS/PACS e di tutte le licenze software, secondo le seguenti service class: × Print × Send × Query/Retrive × Storage × MPPSWorklist management
▫ Dotato di referto strutturato DICOM SR
CARATTERISTICHE GENERALI:
▫ Sistema dotato di ulteriore detettore digitale mobile, di dimensioni del sensore non inferiori a 35 x 43 cm – con collegamento wireless alla stazione di acquisizione – da utilizzare per acquisizioni multiple e/o esami a contatto, dotato di batteria interna ricaricabile, di peso complessivo ridotto e completo di maniglia ergonomica (o dispositivo equivalente), in grado di consentirne l’agevole trasporto e la movimentazione
▫ Detettore digitale preferibilmente ricaricabile nell’alloggiamento porta detettore del tavolo in entrambi i sensi di posizionamento (longitudinale e trasversale rispetto al tavolo)
▫ Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili
▫ Facilità ed ergonomia d’uso per facilitare l’esecuzione degli esami anche in condizioni di emergenza
▫ Semplicità nelle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti
▫ Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo
▫ Software di gestione e manualistica in lingua italiana
▫ Marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE e successivi emendamenti, con indicato l’eventuale numero identificativo dell’organismo notificato che l’ha rilasciata.
Assistenza e manutenzìone in garanzia
tempi massimi di intervento dalla chiamata non superiori a 8 h lavorative (in caso di guasto bloccante e non) indicare
tempi massimi di risoluzione guasto non bloccante dalla chiamata non superiori a 24 h lavorative, indicare
tempi massimi di risoluzione guasto bloccante dalla chiamata non superiori a 36 h lavorative, indicare
manutenzioni preventive annue in numero almeno pari a quanto prescritto dal costruttore, indicare