AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Sede legale: Via Ospedale n.54 — 09124 CAGLIARI

CODICE FISCALE P-IVA e C.F. 031085660925

www.aoucagliari.it

CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato riguarda la fornitura ed istallazione di un Ecografo destinato: all'utilizzo nella Terapia Intensiva, del Servizio di Terapia Intensiva Neonatale, Puericultura e Nido dell’A.O.U. di Cagliari.

Apparecchio  per la Terapia Intensiva

L'apparecchio per la Terapia Intensiva verrà utilizzato per effettuare le ecografie cerebrali, le ecocardiografie e le ecografie addominali al letto dei pazienti degenti nella Terapia Intensiva e nella Puericultura, nello spazio estremamente ridotto tra le culle neonatali, tra gli apparecchi di monitoraggio ed i ventilatori, in modo da non sospendere l'assistenza ventilatoria, il monitoraggio e le terapie in atto (infusioni, drenaggi, etc...) e da non dover modificare la posizione del paziente nell'incubatrice.

Per raggiungere questi obiettivi l'ecografo deve presentare le seguenti caratteristiche:

      - Qualità dell'immagine ecografica, precisione diagnostica, dettaglio, ricchezza di informazioni interpretabili, paragonabili ad una apparecchiatura tradizionale di livello top.

- Trasduttori in dotazione:

- cardiologica neonatale multifrequenza da 10 a 4 Mhz circa (per le ecografie cardiologiche, cerebrali ed addominali nel pretermine e nel neonato)

- cardiologica multifrequenza da 1 a 4 Mhz circa (per le ecografie cardiologiche, cerebrali ed addominali nel lattante)

- lineare multifrequenza da 5 a 14 Mhz circa, per l'ecografia addominale e cerebrale (strutture superficiali) nel neonato e nel lattante.

- Facilità di gestione dei dati (archiviazione, trasmissione, ricezione, elaborazione di immagini statiche o clip dinamiche, in qualunque formato)

- Flessibilità operativa: gestione di scansione lineare, convex, phased array, color doppler, power doppler, doppler CW/PW.

- Protezione dell'investimento nel corso degli anni con aggiornamento del software costante nel tempo, gratuitamente

- Facile trasportabilità ovunque anche negli spazi ridotti tra le culle neonatali.

- Accensione in tempi brevi.