Allegato tecnico

|  | AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI |  |
| --- | --- | --- |

Oggetto: service per diagnostica infettivologica e test di conferma autoimmunità con metodologia rapida su siero.

Si richiede un service triennale finalizzato all'acquisizione di uno strumento, reagenti, consumabili, assistenza tecnica full risk, corsi di addestramento, interfacciamento al LIS e quant'altro necessario per l'esecuzione di test rapidi necessari nella diagnostica infettivologica in vitro. La fornitura dovrà garantire integralmente, possibilmente mediante l'utilizzo di metodologie elisa e/o fissazione del complemento, o altra metodologia ad esclusione della micropiastra. La fornitura dovrà garantire per intero il seguente pannello di indagini volte a identificare:

- Helicobacter pilory IgG;

- Helicobacter pilory IgA;

- Clamidia;

- Yersinia enterocolica;

- Legionella pneumophila;

- Anticorpi anti micoplasma pneumoniae IgG;

- Anticorpi anti micoplasma pneumoniae IgM;

- Bordetella della pertosse;

- Brucella;

- Echinococco;

- Anticorpi anti - morbillo IgG;

- Anticorpi anti - morbillo IgM;

- Anticorpi anti - parotite IgG;

- Anticorpi anti - parotite IgM;

- Anticorpi anti - Borrelia;

- Virus Respiratorio Sinciziale;

- Toxoplasma IgM;(*)

- Rosolia IgM;(*)

- Citomegalovirus IgM;(*)

- Treponema IgG;

- Treponema IgM;

- Treponema screening;

23.  Virus della Varicella IgG;

- Virus della Varicella IGM;

- LC-1 (*)

- LKM —1 (*)

- SLA/LP; (*)

28.  AMA-M2. (*)

(*): Toxoplasma IgM, Rosolia IgM e Citomegalovirus IgM costituiranno il test di conferma per il TORCH. Altresì, LC-1, LKM-1, SLA/LP e AMA-M2 sono test di conferma per autimmunità.

Strumentazione:

Si richiede uno strumento da banco, nuovo, di recente introduzione nel mercato e con tecnologia d'avanguardia, con il massimo livello di automazione possibile, idoneo a supportare l'attività diagnostica nel campo dell'infettivologia e per il back up e le conferme dei test di autoimmunità. L'apparecchiatura dovrà possedere preferibilmente le seguenti caratteristiche:

- Deve poter processare almeno trenta campioni ora;

- Deve effettuare, dal caricamento del campione in poi, tutte le fasi analitiche in completa automazione;

- Deve poter effettuare i dosaggi richiesti possibilmente mediante metodiche ELISA e/o Fissazione del Complemento;

- Deve essere possibile testare diversi parametri in contemporanea;

- Deve essere idoneo a dosare anche un solo campione per volta, possibilmente utilizzando reagenti pronti all'uso idonei al singolo dosaggio;

- La calibrazione deve essere lotto specifica e durare per tutta la validità del lotto stesso;

- Deve essere provvisto di lettore di codice a barre;

- Deve essere provvisto di un software gestionale in lingua italiana e di facile utilizzo; 9. Deve essere interfacciabile con il LIS del Laboratorio;

Le ditte partecipanti dovranno fornire, pena l'esclusione, redatti in lingua italiana, il manuale d'uso dello strumento e il manuale tecnico generale dello strumento (si accettano anche fotocopie, a patto che le ditte che intendono avvalersi di ciò attestino, sotto la loro diretta responsabilità, che le copie inviate sono conformi all'originale). Inoltre, le ditte partecipanti, ai fini della valutazione tecnica dovranno compilare l'Allegato 1.

Reagenti:

Dovranno essere offerti i reagenti idonei ad effettuare i dosaggi anzi indicati e nelle quantità presumibilmente necessarie annualmente. I reagenti dovranno essere tassativamente pronti all'uso, confezionati in maniera tale da garantire l'assenza di sprechi. Gli stessi dovranno essere completi di controlli e calibratori.

Di ciascun reagente offerto dovranno essere fornite : la scheda tecnico - metodologica e applicativa e la scheda di sicurezza, tutte in lingua italiana.

La scheda di sicurezza deve riportare almeno le seguenti informazioni :

- tipo di sostanza :

- grado di rischio per l'operatore :

- infiammabile, esplosivo, ecc. :

- modalità di smaltimento :

- tossicità per l'uomo e per l'ambiente :

- risultato dei test per HBV, HCV e HIV nel caso di controllo liofili di origine umana:	____________

- misure di primo soccorso in caso di contaminazione :

La fornitura dovrà garantire la possibilità che il laboratorio possa scegliere i parametri da ordinare per i dosaggi in funzione delle proprie necessità e del flusso delle richieste, tenuto conto del fabbisogno annuo complessivo stimato che è il seguente:

- Helicobacter pilory IgG: 200 test/anno;

- Helicobacter pilory IgA: 200 test/anno;

- Clamidia: 200 test/anno;

- Yersinia enterocolitica: 100 test/anno;

- Legionella pneumophila: 300 test/anno;

- Anticorpi anti micoplasma pneumoniae IgG: 300 test/anno ;

- Anticorpi anti micoplasma pneumoniae IgM. 300 test/anno ;

- Bordetella della pertosse: 150 test/anno;

- Brucella : 150 test/anno ;

- Echinococco: 150 test/anno;

- Anticorpi anti - morbillo IgG: 150 test/anno ;

- Anticorpi anti - morbillo IgM: 150 test/anno ;

- Anticorpi anti - parotite IgG: 200 test/anno;

- Anticorpi anti - parotite IgM: 200 test/anno;

- Anticorpi anti — Borrelia: 100 test/anno;

- Virus Respiratorio Sinciziale: 200 test/anno

- Toxoplasma IgM: 200 test/anno ;(*)

- Rosolia IgM: 200 test/anno ;(*)

- Citomegalovirus IgM: 200 test/anno;(*)

- Treponema IgG: 200 test/anno;

- Treponema IgM: 200 test/anno;

- Treponema screening : 850 test/anno;

- Virus della Varicella IgG: 100 test/anno;

- Virus della Varicella IgM: 100 test/anno;

- LC 1	: 100 test/anno;

- LKM —1	: 100 test/anno:

27  SLA/LP	: 100 test/armo;

28  AMA-M2	: 100 test/armo.

Il totale dei test/anno presumibilmente necessari è di 5500.

Le ditte dovranno garantire a loro spese, in caso di aggiudicazione, i corsi di addestramento del personale all'uso della strumentazione ( almeno due operatori ).

L'impegno di spesa presunto è di circa € 20.000,00 / anno ; si precisa che tale importo comprende l'interfacciamento al gestionale del laboratorio.