## Microscopio
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
MICROSCOPIO PER OFTALMOLOGIA
CODICE CIVAB:
CODICE CND:
CODICE UMDNS:
| Nome/Modello Commerciale | Dati identificativi dell'apparecchiatura
| Produttore | Dati identificativi dell'apparecchiatura
| Fornitore | Aggiudicatario delle fornitura oggetto della scheda
Numero iscrizione Repertorio dispositivi
data di produzione
data acquisizione
RISPOSTE: (precisare SI oppure NO descrizione e/o valore)
Requisiti minimi richiesti
· Stativo a pavimento con struttura solida, stabile e compatta in lega metallica inossidabile resistente a corrosione, usura e disinfezioni
· Base mobile con ruote antistatiche pivottanti di dimensione tale da facilitare gli spostamenti in ogni direzione, dotate di dispositivo di sblocco elettromeccanici (azionabili anche da personale non sterile)
· Dotato di manopole azionabili in modo sterile per lo sblocco dei freni elettromagnetici e di pulsanti per il controllo delle funzioni
· Dotato di quadro di comando delle funzioni del microscopio con tecnologia touch screen
· Possibilità di programmare differenti impostazioni di controllo per gli utilizzatori memorizzati: funzioni comandate da pedale, manopole preferibilmente su tasti sulle manopole; valori iniziali; velocità
· Osservatore laterale dotato della medesima stereopsi e profondità di campo o similare del chirurgo principale, messa a fuoco fine
· Dotato di dispositivo per l’osservatore laterale ruotabile di 180° senza necessità di smontare gli accessori
· Ottiche apocromatiche ed obiettivo con focale 200 mm in grado di garantire la massima luminosità, il massimo dettaglio e la massima profondità di campo possibili
· Dotato di funzione che ottimizzi luce e profondità di campo tramite comando o soluzione tecnologica similare che consenta tale ottimizzazione
· Dotato di un dispositivo di oscuramento della luce al centro del campo inquadrato, comandabile da pedale e/o manopole, per la protezione oculare o soluzione tecnologica similare che consenta tale oscuramento
· Intervallo di regolazione della messa a fuoco indicativamente non inferiore a 50 mm
· Intervallo di regolazione del campo illuminato (FOV) non inferiore a 43 mm (con oculari 10x)
· Diametro del campo illuminato indicativamente non inferiore a 51 mm
· Tilting e zoom dotati delle massime escursioni possibili
· Movimento XY del corpo ottico con range non inferiore a 60 mm x 60 mm
· Presenza variatore ingrandimenti manuale e/o elettronico, quindi dipendente o indipendente dal primo osservatore
· Funzione che sposti in modo semplice e rapido il corpo ottico verso l’alto in maniera intraoperatoria, preferibilmente con successivo ritorno sullo stesso piano di fuoco
· Pedaliera anfibia, a bassa tensione, wireless, con comandi fuoco e zoom programmabili e con ulteriori tasti funzione programmabili.
· Fonte di illuminazione xenon con filtri o led fibra ottica
· Ulteriore modalità di illuminazione per il riflesso rosso, possibilmente stereo coassiale a 0° rispetto ai percorsi ottici, il cui rapporto con la luce di campo possa essere variato elettricamente da pedale e/o manopole
· Possibilità di inserimento rapido di una seconda lampada di illuminazione, in caso di guasto della prima
· Reset automatico di alcune o tutte le funzioni del microscopio
· Videocamera FULL - HD completamente integrata nel corpo ottico del microscopio
· Monitor video almeno 22” prettamente dedicato alla visualizzazione delle immagini operatorie, alloggiato sullo stativo
· Presenza di partitore ottico con uscite disponibili per l’eventuale successiva aggiunta di ulteriori dispositivi foto/video non integrati
· Presenza luce sostitutiva
· Presenza software per lenti toriche
· Cheratoscopio completamente integrato nel corpo ottico del microscopio
· Sistema di illuminazione a fessura integrato nel corpo ottico del microscopio, a larghezza e inclinazioni variabili motorizzate, comandabili preferibilmente da pulsanti sulle manopole o sul pedale
· Sistema per inversione dell'immagine elettrici sia per chirurgo sia per assistente
· Sistema di visione panoramico non a contatto
Requisiti migliorativi
· Dotato di reset automatico di fine corsa verso l’alto
· possibilità di rendere la velocità dell’XY dipendente dal fattore di ingrandimento in uso
· partitore ottico preferibilmente integrato alla tecnologia
Assistenza e manutenzìone in garanzia
tempi massimi di intervento dalla chiamata non superiori a 3 h lavorative (in caso di guasto bloccante e non) indicare
tempi massimi di risoluzione guastosenza pezzi di ricambio dalla chiamata non superiori a 8 h lavorative, indicare
tempi massimi di risoluzione guasto con pezzi di ricambio dalla chiamata non superiori a 24 h lavorative, indicare
manutenzioni preventive annue in numero almeno pari a quanto prescritto dal costruttore, indicare
disponibilità eventuale muletto